- 询比采购文件

- （综合评分法）

项 目 号：XZCD-MKRMYY-20231204

项目名称：2023年艾滋病及地方病实验室设备采购

采   购   人：西藏芒康县卫生健康委员会

- 二〇二三年十二月

- （综合评分法）

### 一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 成交供应商数量（名） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年艾滋病及地方病实验室设备采购 | 700000 | 1 | 重大传染病资金中列支 |  |

### 二、询比资格条件

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2022年经会计师事务所出具的审计报告，成立不足一年的公司提供成立以来本公司的财务报表）；
	3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书）
	4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供询比截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描件）
	5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）
	6、法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺书）

（以上资料供应商需加盖公章）

（二）特定资格条件

投标人如为生产商，应提供有效期内的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》；投标人如为经销商，应提供有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》.

三、采购服务内容及质量要求

供应商所提供的货物必须符合国家或行业相关标准。清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BeamCyte | 1 | 光路液路系统 1. ★激光器：配置488nm和638nm固态激光器，带TEC温控功能，488nm激光器功率≥40mW，638nm激光器功率≥40mW。 2.检测荧光通道设置：488nm激光器：530nmBP FITC, 585nmBP PE, 700nmBP PerCP-Cy5.5/PE-Cy5, 785nmBP PE-Cy7；638nm激光器：660nmBP APC, 785nmBP APC-Cy7； 3.荧光检出限：FITC≤60MESF，PE≤55MESF，APC≤30MESF.（需提供第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 4.荧光分辨率：FSC≤2% ，FITC≤2% ，PE≤2%，PerCP-Cy5.5≤2.5%， PE-Cy7≤2.5%， APC≤3%， APC-Cy7≤3%；8峰彩虹微球，在 FITC, PE, PerCP-Cy5.5 /PE-Cy5, APC, APC-Cy7通道均可明显分辨8峰。 5.荧光线性：FITC荧光强度线性相关系数(r)不低于0.999，PE荧光强度线性相关系数(r)不低于0.999，APC荧光强度线性相关系数(r)不低于0.999。（需提供第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 6. ★光子探测器：雪崩光电二极管（APD），提高光电转换效率，而非PMT检测器。 6.光路：空间立体分离激发分离接收模式，并且无光纤传导。 7.前向灵敏度：1.0um 8.侧向灵敏度：0.2um 9.测量动态范围：>6 logs 10. ★分析速度：45,000 events/second, 96孔/30min 11. ★进样方式：柱塞泵上样，无需外置气源，无需液流车 支持试管:标准流式管（12x75mm，5mL），离心管（1.5mL，锥底）,96孔板（平底、U型、V型） 12.细胞/颗粒计数功能：兼容绝对计数管，液体微球法和体积法。 13.热机时间:5分钟之内。 14. ★混匀方式：为保证检测结果准确性，单管、整盘、间隔可自由设置。（需提供说明书或产品彩页或操作手册等相关佐证材料并加盖供应商鲜章） 14.可检测粒度范围：0.2-50μm 15.最小样品量：20μL 18.样本流速：低速：15μL /min，中速：33μL /min，高速：60μL /min； 15-220μL/min 16.携带污染率：测试携带污染率≤0.1% 17.自动清洗系统：多种液路系统自动维护程序，一键自动操作。 |
|  |  |  | 软件系统 1.荧光补偿：可在线/离线补偿；可自动补偿、快速补偿、补偿矩阵； 2.电压调节：手动电压调节 1. ★LIS连接：双向LIS传输，支持图文传输（需提供说明书或产品彩页或通讯协议等相关佐证材料并加盖供应商鲜章） 3.） 4.数据保存：数据和设置参数可自动后台保存，防掉电自动保存方式 5.图形坐标类型：线性、对数与双指数 6.采集信号类型：高度H、宽度W、面积A 7.生成报告：自动或手动模式生成PDF格式检测报告 |
|  |  |  | 其他 1. ★配套艾滋病CD4检测CD4/CD8/CD3/CD45检测试剂盒和检测试剂同品牌的绝对计数微球试剂盒，检测试剂盒中有预混好的CD4/CD8/CD3/CD45抗体，而非单一的CD4 或CD8或CD3或CD45试剂。 2.配套计算机工作站：DELL(i7-10700，内存32G)+DELL 23寸显示，软件：默认系统集成或根据要求定制其中模块，兼容FCS2.0和3.0/3.1行业标准数据格式 |
| 2 | 低温保存箱 | 1 | 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)Hz。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积:398L 。 ★2.4、外部尺寸(宽*深*高)：785*1041*1947 。 ★2.5、内部尺寸(宽*深*高)：440*696*1266 。 2.6、净重（KG）：237。 ★2.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 ★2.8、显示：7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 2.9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 ★2.10、安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。 2.11、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 ★2.12、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 ★2.13、国际品牌SECOP高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 ★2.14、25℃环温时，单日耗电量≤7.6KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 2.15、一体式把手门锁设计，配置外挂锁孔，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 ★2.16、25℃环温时，空载降温到-81℃时间≤4h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 ★2.17、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，发泡保温外门，外门2道密封，箱体2道密封，内门2道门封，整机6道门封。 ★2.18、25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥210min，，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 2.19、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.20、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.21、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.22、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 2.23、2个温度测试孔，方便测试箱内温度及穿孔实验。 ★2.24、标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上。 ★2.25、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 ★2.26、选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 ★2.27、选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 ★2.28、选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 ★2.29、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 |
|  |  |  | 一、技术参数： 1、性能要求： ★1.1、可实现检测尿碘、水碘、盐碘。后期可实现血碘、牛奶碘、土壤碘检测等多种碘检测功能，也可根据客户需求增加其他检测项目。 1.2、尿碘采用《砷铈催化分光光度法》符合（WS/T107.1-2016）。利用碘催化砷铈氧化还原反应，反应速度与碘含量成正比。适用于碘实验室的碘含量分析，可自动完成过硫酸铵添加、样品混匀、自动消解、自动冷却系统、自动添加试剂与样品、搅拌、检测和清洗等全部工作； 水碘检测采用国家碘缺乏病参照实验室推荐的方法：《适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究》中国地方病学杂志2007年第26卷第3期P333-336。 ★1.3、试剂开放，可提供原厂试剂或使用第三方碘检测试剂，用户也可自行配备。 2、工作条件 2.1、相对湿度：20%-85% 2.2、高适应性：适应环境温度5-40℃，适应海拔0-5600m，远高于同类产品指标； 2.3、大气压力：86.0kPa-106.0kPa 2.4、电源要求：220V,50Hz 3、仪器性能参数 ★3.1、检测项目范围广，除可以检测尿、水、盐样。后期可实现血碘、牛奶碘、土壤碘检测等的碘元素含量外，也可根据客户需求增加水质检测的部分项目。 3.2、检测范围：尿碘：0-1200μg/L；水碘：0-600μg/L；盐碘检测范围5-200mg/KG； 3.3、线性：相关系数（r）≥0.9996；尿碘检测范围：0-300µg/L，尿碘校准品（µg/L）：0/50/100/150/200/250/300。水碘检测范围：0-100µg/L，水碘校准品（µg/L）：0/20/40/60/80/100。盐碘检测范围：0-50mg/kg，盐碘校准品：0/5/10/20/30/40/50。 3.4、灵敏度：最小响应值≤1μg/L 的碘含量； 3.5、重复性：用质控品（148µg/L）进行10次重复测试，变异系数（CV）不大于6%； 3.6、稳定性：仪器开机处于稳定工作状态后第2小时、第4小时的对同一浓度标准液测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%； 3.7、准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内； 3.8、定标特点：采用8点定标，检测更精确，定标R值>0.9992，CV<6%；全盘检测指标更平稳； 3.9、快速检测：多线程并发作业检测速度提升2倍，除国标要求热消解时间外，30分钟内检测50份样品； 3.10、比色特点：内置不少于8个光纤比色通道，可同时对不少于8个待检测标本进行比色检测 3.11、性能稳定：优化试剂加液驱动程序大大提高设备性能稳定性； 3.12、独立定标：先定标，如定标出现失误可以重新定标，然后再检测样本。避免出现全盘做完了才发现错误的情况； 3.13、AI智能：具备AI智能功能，自动修正人为错误及系统误差，自动感知环境温度及干湿度，通过专家系统比对校正，适用环境能力更强、检测更精准，同时可以根据各地区疾控中心要求，数据自动上传、统计、比对； |
| 4 | 蜗旋震荡器 | 1 | 技术参数 1工作条件 1.1电源：AC220V±22V，50Hz，； 1.2工作环境相对湿度≤85%； 1.3工作环境温度：5-35℃； ★2.最高转速≥16000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥21532×g，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 3.最大容量：≥4×100ml；噪音≤65dB（A）; 4.定时范围：1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 5.温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃； 6.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 7. 驱动系统：大力矩交流变频电机驱动，具有升降速快，转速稳定的特点； 8.安全性能： 8.1具有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。 ★8.2可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 9.控制系统 9.1 7寸高灵敏度触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。 9.2用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 9.3自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 10.变频压缩机组，环保节能；内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 11.外形尺寸不超过380*660*330mm，净重≤62kg； ★12.配置要求：12×1.5/2.2ml角转子（最高转速≥16000r/min，最大相对离心力≥17800xg）； |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 技术参数 1工作条件 1.1电源：AC220V±22V，50Hz，； 1.2工作环境相对湿度≤85%； 1.3工作环境温度：5-35℃； ★2.最高转速≥16000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥21532×g，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 3.最大容量：≥4×100ml；噪音≤65dB（A）; 4.定时范围：1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 5.温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃； 6.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 7. 驱动系统：大力矩交流变频电机驱动，具有升降速快，转速稳定的特点； 8.安全性能： 8.1具有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。 ★8.2可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 9.控制系统 ★9.1 7寸高灵敏度触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。 9.2用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 9.3自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 10.变频压缩机组，环保节能；内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 11.外形尺寸不超过380*660*330mm，净重≤62kg； ★12.配置要求：12×1.5/2.2ml角转子（最高转速≥16000r/min，最大相对离心力≥17800xg）； |
| 6 | 生物显微镜 | 1 |  |

注：投标单位按采购清单各单项报价（不得缺项）并做合计。合计价格与投标报价一致，且投标报价必须控制在采购预算（700000元）之内，否则作为废标处理。清单内容是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以实际采购内容为准。

四、服务期

自合同签订之日起30天（具体服务期以签订合同为准）。

五、付款方式

项目服务完成验收后实报实销。

### 六、联系方式

采购人：西藏芒康县卫生健康委员会

联系人：刘先生

电  话：/

地  址：西藏芒康县卫生健康委员会

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在西藏自治区昌都市电子卖场·服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

1、本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

2、定标原则：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。入围：是指采购人使用筛选工具后未筛除的供应商。

如供应商得分相同，按照以下方式确定中选供应商：

（可采取随机抽取的方式确定）

九、无效响应

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3、如后期增加货物采购量，以签订合同及线下谈判内容为准，但单价不能超过市场价。

十一、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商在平台填写的报价与电子文档的报价不一致的，以平台填写的为准。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

初步审查

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年经会计师事务所出具的审计报告，成立不足一年的公司提供成立以来本公司的财务报表 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺书 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供询比截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描件 |
| 5 | 网站截图 | 提供“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”等网站查询截图并加盖供应商单位公章，查询时间须在供应商期限内； |
| 6 | 响应申请文件上传 | 是否符合要求的时间前上传 |
| 7 | 响应申请文件签字和加盖供应商公司鲜章 | 是否按响应文件要求签字和加盖供应商公司鲜章 |
| 8 | 响应申请书内容 | 比选申请书内容是否完整响应询比文件要求 |
| 9 | 特定资格条件 | 投标人如为生产商，应提供有效期内的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》；投标人如为经销商，应提供有效期内的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》. |
| 说明：1.合格打“√”, 不合格打“×”。 |  |  |
| 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 |  |  |

详细评审

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30 | - 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%。 注：投标单位按采购清单各单项报价（不得缺项）并做合计。合计价格与投标报价一致，且投标报价必须控制在采购预算（700000元）之内，否则作为废标处理。清单内容是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以实际采购内容为准。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 技术部分 | 50 | 一、技术偏离★标注项共计34项，每满足一项（无偏离或者正偏离）得0.5分，不满足（负偏离）不得分，最多得17分。 - ★标注要求提供佐证材料，投标人需提供产品说明书、产品彩页、技术白皮书、检测报告等技术文件作为佐证材料（至少包含其中之一）并加盖投标人公章。相关证明材料，采购需求中有明确要求的，按要求提供，否则不得分。 - 二、实施计划方案（15） 投标人需针对本项目提供项目实施方案包括： ①供货组织方案； ②实施进度计划； ③运输到货； ④验收内容； ⑤突发事件应急方案； - 实施计划方案包含上述内容且逻辑清晰、符合项目实际情况的得15分，每有一项不满足或表述有错误（错误指凭空编造、语句不通顺有歧义、有错别字、描述太过于简单不完整或前后内容相互矛盾）或与本项目无关（无关指描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容）的扣3分，扣完为止。 - 三、培训方案（6分） 投标人需针对本项目提供项目培训方案包括： ①培训计划； ②培训内容； ③培训目标。 培训方案包含上述内容且逻辑清晰、符合项目实际情况，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用的得2分。每有一项不满足或表述有错误（错误指凭空编造、语句不通顺有歧义、有错别字、描述太过于简单不完整或前后内容相互矛盾）或与本项目无关（无关指描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容）的扣3分，扣完为止。 - 四：售后服务方案（12分） - 供应商应针对本项目特点结合实际情况提供售后服务方案内容包括但不限于： - ①、售后服务响应时间及时效性； - ②、现场服务支持能力； - ③、售后巡检； - ④、售后服务负责人、技术人员及电话。 - 售后服务方案包含以上全部内容，各项分析描述完整全面、逻辑清晰、表述明确的得12分，每有一项不满足或表述有错误（错误指凭空编造、语句不通顺有歧义、有错别字、描述太过于简单不完整或前后内容相互矛盾）或与本项目无关（无关指描述中存在使用其他项目、其他采购人或与本项目无关的内容）的扣3分，扣完为止。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | - 20 | - 供应商自2020年1月1日起在全国范围内提供过类似服务（医疗设备采购）的，每提供1份合同或中标通知书得5分，最高得20分。 | 提供合同或中标通知书扫描件，原件备查。 |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BeamCyte | 1 | 光路液路系统 1. ★激光器：配置488nm和638nm固态激光器，带TEC温控功能，488nm激光器功率≥40mW，638nm激光器功率≥40mW。 2.检测荧光通道设置：488nm激光器：530nmBP FITC, 585nmBP PE, 700nmBP PerCP-Cy5.5/PE-Cy5, 785nmBP PE-Cy7；638nm激光器：660nmBP APC, 785nmBP APC-Cy7； 3.荧光检出限：FITC≤60MESF，PE≤55MESF，APC≤30MESF.（需提供第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 4.荧光分辨率：FSC≤2% ，FITC≤2% ，PE≤2%，PerCP-Cy5.5≤2.5%， PE-Cy7≤2.5%， APC≤3%， APC-Cy7≤3%；8峰彩虹微球，在 FITC, PE, PerCP-Cy5.5 /PE-Cy5, APC, APC-Cy7通道均可明显分辨8峰。 5.荧光线性：FITC荧光强度线性相关系数(r)不低于0.999，PE荧光强度线性相关系数(r)不低于0.999，APC荧光强度线性相关系数(r)不低于0.999。（需提供第三方检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 6. ★光子探测器：雪崩光电二极管（APD），提高光电转换效率，而非PMT检测器。 6.光路：空间立体分离激发分离接收模式，并且无光纤传导。 7.前向灵敏度：1.0um 8.侧向灵敏度：0.2um 9.测量动态范围：>6 logs 10. ★分析速度：45,000 events/second, 96孔/30min 11. ★进样方式：柱塞泵上样，无需外置气源，无需液流车 支持试管:标准流式管（12x75mm，5mL），离心管（1.5mL，锥底）,96孔板（平底、U型、V型） 12.细胞/颗粒计数功能：兼容绝对计数管，液体微球法和体积法。 13.热机时间:5分钟之内。 14. ★混匀方式：为保证检测结果准确性，单管、整盘、间隔可自由设置。（需提供说明书或产品彩页或操作手册等相关佐证材料并加盖供应商鲜章） 14.可检测粒度范围：0.2-50μm 15.最小样品量：20μL 18.样本流速：低速：15μL /min，中速：33μL /min，高速：60μL /min； 15-220μL/min 16.携带污染率：测试携带污染率≤0.1% 17.自动清洗系统：多种液路系统自动维护程序，一键自动操作。 |  |  |
|  |  |  | 软件系统 1.荧光补偿：可在线/离线补偿；可自动补偿、快速补偿、补偿矩阵； 2.电压调节：手动电压调节 1. ★LIS连接：双向LIS传输，支持图文传输（需提供说明书或产品彩页或通讯协议等相关佐证材料并加盖供应商鲜章） 3.） 4.数据保存：数据和设置参数可自动后台保存，防掉电自动保存方式 5.图形坐标类型：线性、对数与双指数 6.采集信号类型：高度H、宽度W、面积A 7.生成报告：自动或手动模式生成PDF格式检测报告 |  |  |
|  |  |  | 其他 1. ★配套艾滋病CD4检测CD4/CD8/CD3/CD45检测试剂盒和检测试剂同品牌的绝对计数微球试剂盒，检测试剂盒中有预混好的CD4/CD8/CD3/CD45抗体，而非单一的CD4 或CD8或CD3或CD45试剂。 2.配套计算机工作站：DELL(i7-10700，内存32G)+DELL 23寸显示，软件：默认系统集成或根据要求定制其中模块，兼容FCS2.0和3.0/3.1行业标准数据格式 |  |  |
| 2 | 低温保存箱 | 1 | 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)Hz。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积:398L 。 ★2.4、外部尺寸(宽*深*高)：785*1041*1947 。 ★2.5、内部尺寸(宽*深*高)：440*696*1266 。 2.6、净重（KG）：237。 ★2.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 ★2.8、显示：7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 2.9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 ★2.10、安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。 2.11、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 ★2.12、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 ★2.13、国际品牌SECOP高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 ★2.14、25℃环温时，单日耗电量≤7.6KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 2.15、一体式把手门锁设计，配置外挂锁孔，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 ★2.16、25℃环温时，空载降温到-81℃时间≤4h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 ★2.17、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，发泡保温外门，外门2道密封，箱体2道密封，内门2道门封，整机6道门封。 ★2.18、25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥210min，，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 2.19、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.20、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.21、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.22、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 2.23、2个温度测试孔，方便测试箱内温度及穿孔实验。 ★2.24、标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上。 ★2.25、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 ★2.26、选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 ★2.27、选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 ★2.28、选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 ★2.29、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。 |  |  |
| 1 | 碘元素全自动检测仪 | 1 | 一、技术参数： 1、性能要求： ★1.1、可实现检测尿碘、水碘、盐碘。后期可实现血碘、牛奶碘、土壤碘检测等多种碘检测功能，也可根据客户需求增加其他检测项目。 1.2、尿碘采用《砷铈催化分光光度法》符合（WS/T107.1-2016）。利用碘催化砷铈氧化还原反应，反应速度与碘含量成正比。适用于碘实验室的碘含量分析，可自动完成过硫酸铵添加、样品混匀、自动消解、自动冷却系统、自动添加试剂与样品、搅拌、检测和清洗等全部工作； 水碘检测采用国家碘缺乏病参照实验室推荐的方法：《适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究》中国地方病学杂志2007年第26卷第3期P333-336。 ★1.3、试剂开放，可提供原厂试剂或使用第三方碘检测试剂，用户也可自行配备。 2、工作条件 2.1、相对湿度：20%-85% 2.2、高适应性：适应环境温度5-40℃，适应海拔0-5600m，远高于同类产品指标； 2.3、大气压力：86.0kPa-106.0kPa 2.4、电源要求：220V,50Hz 3、仪器性能参数 ★3.1、检测项目范围广，除可以检测尿、水、盐样。后期可实现血碘、牛奶碘、土壤碘检测等的碘元素含量外，也可根据客户需求增加水质检测的部分项目。 3.2、检测范围：尿碘：0-1200μg/L；水碘：0-600μg/L；盐碘检测范围5-200mg/KG； 3.3、线性：相关系数（r）≥0.9996；尿碘检测范围：0-300µg/L，尿碘校准品（µg/L）：0/50/100/150/200/250/300。水碘检测范围：0-100µg/L，水碘校准品（µg/L）：0/20/40/60/80/100。盐碘检测范围：0-50mg/kg，盐碘校准品：0/5/10/20/30/40/50。 3.4、灵敏度：最小响应值≤1μg/L 的碘含量； 3.5、重复性：用质控品（148µg/L）进行10次重复测试，变异系数（CV）不大于6%； 3.6、稳定性：仪器开机处于稳定工作状态后第2小时、第4小时的对同一浓度标准液测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%； 3.7、准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内； 3.8、定标特点：采用8点定标，检测更精确，定标R值>0.9992，CV<6%；全盘检测指标更平稳； 3.9、快速检测：多线程并发作业检测速度提升2倍，除国标要求热消解时间外，30分钟内检测50份样品； 3.10、比色特点：内置不少于8个光纤比色通道，可同时对不少于8个待检测标本进行比色检测 3.11、性能稳定：优化试剂加液驱动程序大大提高设备性能稳定性； 3.12、独立定标：先定标，如定标出现失误可以重新定标，然后再检测样本。避免出现全盘做完了才发现错误的情况； 3.13、AI智能：具备AI智能功能，自动修正人为错误及系统误差，自动感知环境温度及干湿度，通过专家系统比对校正，适用环境能力更强、检测更精准，同时可以根据各地区疾控中心要求，数据自动上传、统计、比对； |  |  |
| 4 | 蜗旋震荡器 | 1 | 技术参数 1工作条件 1.1电源：AC220V±22V，50Hz，； 1.2工作环境相对湿度≤85%； 1.3工作环境温度：5-35℃； ★2.最高转速≥16000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥21532×g，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 3.最大容量：≥4×100ml；噪音≤65dB（A）; 4.定时范围：1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 5.温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃； 6.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 7. 驱动系统：大力矩交流变频电机驱动，具有升降速快，转速稳定的特点； 8.安全性能： 8.1具有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。 ★8.2可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 9.控制系统 9.1 7寸高灵敏度触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。 9.2用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 9.3自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 10.变频压缩机组，环保节能；内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 11.外形尺寸不超过380*660*330mm，净重≤62kg； ★12.配置要求：12×1.5/2.2ml角转子（最高转速≥16000r/min，最大相对离心力≥17800xg）； |  |  |
| 5 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 技术参数 1工作条件 1.1电源：AC220V±22V，50Hz，； 1.2工作环境相对湿度≤85%； 1.3工作环境温度：5-35℃； ★2.最高转速≥16000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥21532×g，可以直接设置离心力或转速，能以1或10或100三种步进任意选取一种递增； 3.最大容量：≥4×100ml；噪音≤65dB（A）; 4.定时范围：1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 5.温度设置范围：-20℃～+40℃，以1℃递增，温度控制精度±1℃； 6.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态； 7. 驱动系统：大力矩交流变频电机驱动，具有升降速快，转速稳定的特点； 8.安全性能： 8.1具有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。 ★8.2可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄。 9.控制系统 ★9.1 7寸高灵敏度触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。 9.2用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 9.3自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 10.变频压缩机组，环保节能；内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 11.外形尺寸不超过380*660*330mm，净重≤62kg； ★12.配置要求：12×1.5/2.2ml角转子（最高转速≥16000r/min，最大相对离心力≥17800xg）； |  |  |
| 6 | 生物显微镜 | 1 |  |  |  |
| 合计： 大写： |  |  |  |  |  |

注：投标单位按采购清单各单项报价（不得缺项）并做合计。合计价格与投标报价一致，且投标报价必须控制在采购预算（700000元）之内，否则作为废标处理。清单内容是本单位采购工作的初步安排，具体采购项目情况以实际采购内容为准。

供应商名称（公章）：

年     月    日

技术部分

技术部分（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

---------------------------------------------------------------------------

诚信声明（格式）

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）